[image: image5.png]



 НАЗНАЧЕНИЕ
Прибор предназначен для выполнения модельных работ по воску (пайка, реставрация. ремонт, изготовление моделей) с помощью регулируемого по температуре паяльника, посредством сменных насадок на жало, выполненных для удобства работы разными по форме и размерам. 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Напряжение питания, В
	220

	Мощность, Вт
	10

	Диапазон регулировки температур, °С
	70…285

	Режим индикации температуры
	косвенный

	Время набора температуры, мин
	3-4 мин (от 70 до 280 °С)

	Габаритные размеры, мм
	170х135х60

	Масса, кг
	0,6


УСТРОЙСТВО  И ПРИНЦИП РАБОТЫ.
 Регулятор температуры жала паяльника конструктивно выполнен в пластмассовом корпусе.

Внешний вид регулятора представлен на рис.1.
[image: image2.png]



К корпусу 1 прибора крепится кронштейн 2 для удержания паяльника 5 вне работы, кронштейн 3 со сменными насадками разной формы. В передней части корпуса расположена ванночка для воска, состоящая из трёх секций, для возможности применения для моделирования воска различного по характеристикам. 

На передней панели прибора размещается цифровой дисплей 7 указывающий температуру жала паяльника. Ролик 8 управления терморегулятора и сетевой выключатель 6.

Указание мер безопасности
Внимательно прочтите инструкцию перед началом эксплуатации!!!
Перед началом эксплуатации изделия ознакомьтесь с паспортом и инструкцией по эксплуатации, произведите внешний осмотр изделия, что обеспечит правильное и безопасное использование всех его возможностей.


При подготовке изделия к работе и поведении работ с изделием, обслуживающий персонал должен соблюдать требования действующих:

 - «Правил технической эксплуатации электроустановок-потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок-потребителей напряжением до 1000 В»
- нормативных документов по безопасности труда действующих в отрасли;
- настоящей инструкции по эксплуатации.

 К техническому обслуживанию допускается персонал, знающий правила эксплуатации         электроустановок напряжением до 1000 В, обученный правилами техники безопасности при  работе с изделием и ознакомленный с инструкцией по эксплуатации.

Перед началом работы следует обеспечить надежное заземление. Если  нет возможности включить прибор в розетку с заземлением, следует выполнить заземление отдельно, соединив корпус отдельным проводом с заземлением.

Не обходимо оборудовать рабочее место вытяжной вентиляцией. 

Аккуратно обращайтесь со стеклянными ванночками.

Работу выполнять в специальной одежде,  с застегнутыми рукавами.

Запрещена работа на неисправном аппарате и применение самодельных предохранителей.

Отключайте прибор от сети, если Вы им не пользуетесь.

Держите прибор в месте, защищенном от попадания воды или других жидкостей.

Не ставить прибор возле ванны или умывальника.

Не прикасайтесь к розетки мокрыми руками.

Не используйте прибор, если провод или вилка повреждены.

Не оставляйте прибор без присмотра если он включен.

Не устанавливайте прибор в непосредственной близости с нагревательными элементами. 

Устанавливайте прибор на сухую и ровную поверхность.

Содержите рабочее место в чистоте.

Подготовка и порядок работы
 Распаковать прибор, паяльник и насадки на паяльник.Вставить нужную насадку на паяльник.
Внимание!!! При замене насадок паяльника, проявлять осторожность.         Снимать насадку с прокручиванием придерживая жало паяльника. Для того чтобы избежать разрушение нагревательного элемента.

Включить штекер паяльника в разъём. Включить вилку прибора в розетку. Перевести сетевой выключатель 6 в положение «I». При помощи ручки-регулятора задать нужную 
температуру. Подождать 3-4 минуты для входа паяльника в температурный режим. Нагретым жалом паяльника проведите требуемые операции с моделью. По окончании работ выключите сетевой выключатель 6. Извлеките вилку с розетки. 
Правила хранения

Прибор  следует хранить в сухом помещении, укрыв от пыли и влаги. 

[image: image1.jpg]OBOPYIOBAHHE OAST
IOBEARPHOTO [TPONU3BOACTBA

www.vtk-0d.ru 65003, Ykpauna, r. Onecca, yi1. Atamana [omosaroro, 84
W?M\Wﬁkg@@[ﬁmu@@ ten. (0482) 35 86 64, (0482) 35 86 65
e-mail: vtk-odessa@i.ua

Y A

4 e = N BN SN =
/ A l @ )
/ ul B R Gl et &

Texnuqecmu nacnopT
moa. NJIC 402.00.00 CB



Комплект поставки

1. Аппарат моделирования по воску

2. Комплект насадок ( 6 шт)
3. Паспорт
Гарантийные обязательства
1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технического паспорта при соблюдении потребителем правил транспортирования, монтажа, наладки и эксплуатации.

2. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня отгрузки изделия потребителю.

3. Предприятие изготовитель на протяжение срока гарантии должно бесплатно заменить детали и узлы станка, вышедшие из строя по вине изготовителя.

4. При выходе из строя деталей или узла изделия по вине изготовителя необходимо составить официальное письмо с указанием: 

- даты и места покупки изделия;

- характера неполадок и условия их возникновения;

- перечня вышедших из строя деталей.

        5.     Отправить письмо изготовителю:

                -  по почте (65003, г. Одесса, ул. Атамана Головатого, 84);

                -  на e-mail (vtk-odessa@i.ua);

                -  или по факсу (т. 0482 35 86 64).

        6.     Вышедшие из строя детали поставляются заказчику для самостоятельной   

                их замены персоналом, обслуживающим изделие.

7. Вопрос о выезде представителя изготовителя на территорию заказчика   

        решается по дополнительной договоренности с изготовителем.

8. Предприятие изготовитель обязуется выполнить гарантийный ремонт в 

        течение 30 дней с момента поступления заявки.

Фирма изготовитель не несет ответственности за сохранность товара при перевозке. 
Внимание!

В конструкцию прибора могут быть внесены изменения, не ухудшающие

его технические характеристики.
Свидетельство о приемке

Прибор  соответствует техническим требованиям конструкторской документации                    ПЛС 402.00.00.СБ и признан годным к эксплуатации.
М.п.

Дата продажи ____________________________________ 20___ г.
Филиал _______________________________________________

Подпись ______________________________________________
[image: image3.jpg]1

la I ® U)

4‘ | (€ IOBEAHPHOTO TPOU3BOACTBA

www.vik-od.ru 65003, Yxpauna, r. Onecca, yn1. Aramana ['omosaroro, 84
WWanu@@mu@@ ten. (0482) 35 86 64, (0482) 35 86 65
e-mail: vtk-odessa@i.ua

PaspaboTKa v NPOM3BOACTEC
un «BTK»

el
‘-\\\\HH: ‘

NnxekTOpbI Onoku
BOCKa Jlureiinbie ycranoBkn — nepGopupoBaHHbIE

Pl

Akcecyapbl




[image: image4.jpg]OBOPYIIOBAHHE

DALixiy /,_E[ r,_' /'\_;;T

IOBEAHPHOT'O MPOWU3BOACTBA

www.vtk-0d.ru

65003, Ykpauna, T. Oxecca, yn. Atamana ['onosaroro, 84
WWW Wﬁk com.ua tea. (0482) 35 86 64, (0482) 35 86 65

e-mail: vtk-odessa@i.ua

3
e
o

A

4

G Hamn




PAGE  
4

