[image: image6.jpg])

\
/ RN NGNS NS

M_m_m_m_@_

(0482) 35 86 65

>

e-mail: vtk-odessa@i.ua

JAucTunasaropsl

=
=
=
e
<
<
&
>
¥
O
7
@)

<
g0
|
©)
=
o
0
)
~
(@)
%
e
(@)
=
(@)
1
e
~
<
)
@
e

r. Omecca, yn. Aramana ['omoBaroro, 84
ten. (0482) 35 86 64

>

Yxoa 3a uzaeausiMu

65003, YpanHa
IMoaBecku k Y3IM

ITapoBbie MoK

BT
www.vtk-od.ru
PacTBopsI

www.vtk.com.ua





Ультразвуковая мойка аналоговая УЗМ
Назначение изделия
Ультразвуковая мойка предназначена для очистки ювелирных, оптических, зубопротезных изделий, боров, фрез и другого инструмента в стоматологических кабинетах, бижутерии, печатных плат, очистка колб и прочего в химических лабораториях, мойка ножей, вилок, фильтров от кофеварок на предприятиях общественного питания, прочистка сопел инжекторов на автомобильных СТО, очистка мелких деталей, подшипников в технике и т.д. 
Ультразвуковая мойка разработана для использования с растворами исключительно на основе воды.
Технические характеристики
	6,0
	8,0

	1
	Количество излучателей, шт
	4
	4

	2
	Мощность нагревателя, Вт
	400
	400

	3
	Мощность генератора, Вт
	280
	280

	4
	Частота генератора, кГц
	28-30
	28-30

	5
	Напряжение питания, В
	220
	220

	6
	Таймер, мин
	30
	30

	7
	Материал
	корпус - нерж., емкость - нерж.

	8
	Размеры ванны, мм
	325х176х150
	325х176х200

	9
	Объём ванны, л
	6,0
	8,0

	10
	Рабочая температура, °С
	70 
	70

	11
	Регулировка температуры
	есть
	есть

	12
	Габаритные размеры, мм
	385х205х345
	385х205х345

	13
	Масса, кг
	5,5
	6,1


Устройство и принцип работы
[image: image1.jpg]N/

OBOPYIOBAHHUE OASA
IOBEAHPHOT'O MPOU3BOACTBA

www.vitk-od.ru
www.vik.com.ua

TexHu4yeCKHl mMacnopT
Moa. I1J1C491.00.00CB/11J1C485.00.00CBb/11J1C493.00.00Cb




​
Рис. 1
Внешний вид моек
ванна поз.1, крышка поз.2, блок излучателей поз.3, плата генератора поз.4, нагреватель поз.5,  корпус поз.6, датчик температуры поз.7, ручка терморегулятора поз.8, кнопка нагрева с индикатором поз.9,  кнопка включения генератора поз. 10, индикатор нагрева поз. 11
УЗМ состоит из корпуса, на котором расположена ванна с крышкой и плата генератора. К ванне крепится нагреватель, блок термо-излучателей. На передней панели мойки 6,0 л и 8,0 л расположены: кнопка нагрева с индикатором, кнопка включения генератора, кнопка включения сети, цифровой индикатор.
     Нагрев ванны включается кнопкой нагрева с индикатором. Температура поддерживается автоматически датчиком температуры пределах 70 °C.
Для УЗМ электронной.
[image: image2.png]HATPEB





                                                                 Рис. 2

Загорается цифровой  индикатор температуры поз. 1, показывающий текущую температуру нагревателя. Нажать кнопку поз. 4 на панели прибора и удерживать. На индикаторе высветится задаваемая температура. При приближении показаний индикатора близких к заданным одиночными нажатиями, установите требуемую температуру нагрева. Аналогично устанавливаем время выдержки поз. 3.
Электронный регулятор температуры обеспечивает поддержание температуры в процессе работы УЗМ в пределах ± 1 °С. Однако, данная модель регулятора температуры не оснащена системой гашения инерции в процессе нагрева. Поэтому, при достижении установленных значений температуры, возможно отклонение в пределах 5 °С. При установившемся режиме и выдержки УЗМ прибор осуществляет регулировку температуры ± 1 °С.

Нежелательно устанавливать температуру более 80 °С, кроме того, частота генератора настроена заводом изготовителем на режим термо–стабилизации 60 °С. При других значениях температуры возможно отклонение по частоте и мощности ультразвуковых колебаний.
      Ультразвуковой генератор включается кнопкой включения генератора.
      Ультразвуковые колебания, распространенные в жидкости в ванне, вызывают перепады высокого и низкого давления  в жидкости. В низкой фазе давления миллионы небольших пузырей формируются в жидкости. Это называется "кавитация", то есть образование полостей.

      На следующей стадии высокого давления, пузырьки интегрируются, выпуская большие количества энергии. Это действие пузырьков подобно небольшой армии щеток: они работают во всех направлениях, удаляя грязь с каждой поверхности, включая любые углубления или полости в моющихся объектах, даже если эти объекты сложных форм
      Ультразвуковая очистка очень эффективна при очистке твердых материалов, но менее эффективна для мягких или пористых материалов. Чем труднее поверхность, тем более эффективно действие ультразвуковой очистки. Если металлы, стекло, керамика и жесткая пластмасса - хорошие проводники звука, они, следовательно, идеальные материалы для ультразвуковой очистки.
Указание мер безопасности
Внимательно прочтите инструкцию перед началом эксплуатации!!!

-УЗМ должна быть надежно заземлена.

-отключайте электропитание перед заполнением или освобождением ванны.
-никогда не допускайте снижение жидкости более чем на три см. от края ванны.           -содержите среду вокруг УЗМ чистой и сухой, удаляйте пролитую жидкость.
-не заливайте УЗМ водой.
-не заливать холодную или очень горячую воду в ванну, чтобы избежать возможного
   разрушения излучателей от термического удара. 
-между циклами очистки должен быть интервал не менее 5 мин.
-воду желательно менять после 5 циклов очистки. 
-любой мягкий инструмент может быть испорчен под воздействием ультразвука.
-для очистки, отключите установку, вынув штепсельную вилку из розетки.
-полощите ванну в чистой горячей воде с последующей просушкой.
-помещать изделие в ванну следует на специальных подвесках либо в корзинах, при 

   этом изделия не должны касаться дна и стенок ванны.                                                                                                                                                                    Запрещается:

       - заливать воспламеняющиеся жидкости в ванну для очистки. Используйте растворы только на основе воды;

       - погружать пальцы в жидкость в ванне при работе машины;
       - работа без специальной одежды с застегнутыми рукавами;

     - работа на неисправном аппарате;

     - применять самодельные предохранители;

     - устанавливать УЗМ  под наклоном;

     - включать УЗМ закупоренную в упаковке;
     - использовать раствор при температуре выше 80 °С;

     - включать УЗМ при отсутствие воды в ванне;

     - разбирать УЗМ, внутреннее напряжение опасно для жизни;

     - использовать УЗМ при наличие утечки моющего раствора;

     - прикасаться к прибору, если он попал в воду. Следует немедленно отключить                                 прибор от сети;

     - запрещено ставить прибор в воду и другие жидкости;

     - не оставляйте прибор без присмотра, если он включен

     - не используйте прибор для очистки легко обесцвечивающихся деталей;

     - устанавливать прибор от непосредственной близости от нагревательных элементов.   

     Если устройство функционирует неправильно, необходимо сообщить фирме изготовителю, чтобы идентифицировать возможные причины сбоя. Для дальнейшей информации, или для ремонта, обратитесь к услугам уполномоченного сервисного центра.
Подготовка и порядок работ
      Удостоверьтесь, что ванна чиста и надежно заземлена.
      Заполните ванну водой. Уровень воды должен быть приблизительно на 2,5 см ниже верхнего уровня ванны. Рабочий уровень ванны отмечен штампованным пояском. Включите нагрев, закрой ванну крышкой, дождитесь, когда ванна достигнет заданной температуры и войдет в режим терма – стабилизации, об этом свидетельствует отключение индикатора нагрева, для УЗМ 4,0 установите заданную температуру. Добавьте моющий концентрат в ванну. Рекомендуется, для нормального использования концентрация моющего средства в воде не более 1,5 – 2, 0 %. Включите ультразвук кнопкой включения генератора поз.10 и подождите, пока произойдет дегазация жидкости в установке. Вода дегазирована, когда явно возникает движение (волны и струи на поверхности). Убедившись в дегазации жидкости, выключите мойку, поместите в ванну изделия на подвесках, либо в корзине, включите ультразвук и произведите цикл очистки. В конце цикла очистки выключите ультразвук и извлеките изделия. Полоскание изделий произвести дистиллированной водой, сушку изделий производить на воздухе либо в специальных устройствах. В конце работ выключите термостат, отключите шнур сетевого питания, слейте грязный моющий раствор и тщательно очистите и протрите ванну. Использование моющих средств применяемых в быту нежелательно, из-за содержащихся в них активных компонентов содержащих кислоты, нашатырь и т.п.

Это вызовет коррозию ванны. Длительное нахождение раствора в неработающей УЗМ увеличивает коррозию на уровне покоя жидкости ванны. Длительное использование раствора загрязнённого остатками абразива (из полировочных паст)

может вызвать повреждение днища ванны. Производите осмотр состояния поверхности ванны и при необходимости обратитесь в сервисный центр для её замены. Это предотвратит протекание жидкости на плату генератора и выход из строя УЗМ.
 УЗМ-2,4 и УЗМ-2,8 предназначены для кратковременной работы ( 0,5 часа) и последующем остывании (0,5 часа).УЗМ-4 оснащена охлаждающим вентилятором платы генератора и блока излучателя и предполагает более длительный режим работы. Перегрев может привести к разрушению блока излучателей и  выходу из строя платы генератора.

Правила хранения

Установку следует хранить в сухом помещении, укрыв от пыли и влаги.
Комплект поставки

1. Ультразвуковая мойка-_____

2. Паспорт

Гарантийные обязательства
1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технического паспорта при соблюдении потребителем правил транспортирования, монтажа, наладки и эксплуатации.

2. Гарантийный срок эксплуатации 6 месяцев со дня отгрузки изделия потребителю.

3. Предприятие изготовитель на протяжении срока гарантии должно бесплатно заменить детали и узлы станка, вышедшие из строя по вине изготовителя.

4. При выходе из строя деталей или узла изделия по вине изготовителя необходимо составить официальное письмо с указанием: 

- даты и места покупки изделия;

- характера неполадок и условия их возникновения;

- перечня вышедших из строя деталей.

        5.     Отправить письмо изготовителю:

                -  по почте (65003, г. Одесса, ул. Атамана Головатого, 84);

                -  на e-mail (vtk-odessa@i.ua);

                -  или по факсу (т. 0482 35 86 64).

        6.     Вышедшие из строя детали поставляются заказчику для самостоятельной   

                их замены персоналом, обслуживающим изделие.

7. Вопрос о выезде представителя изготовителя на территорию заказчика   

        решается по дополнительной договоренности с изготовителем.

8. Предприятие изготовитель обязуется выполнить гарантийный ремонт в 

        течение 30 дней с момента поступления заявки.

Фирма изготовитель не несет ответственности за сохранность товара при перевозке.

Внимание!

В конструкцию мойки  могут быть внесены изменения, не ухудшающие

ее технических характеристик.

Свидетельство о приемке

Ультразвуковая мойка _____ соответствует техническим требованиям конструкторской документации ПЛС491.00.00СБ/ПЛС485.00.00СБ/ПЛС493.00.00СБ и признана годной для эксплуатации.

М.п.

Дата продажи ____________________________________ 20___ г.
Филиал _______________________________________________
Подпись ______________________________________________
[image: image3.jpg]OBOPYIIOBAHHE

DALixiy /,_E[ r,_' /'\_;;T

IOBEAHPHOT'O MPOWU3BOACTBA

www.vtk-0d.ru

65003, Ykpauna, T. Oxecca, yn. Atamana ['onosaroro, 84
WWW Wﬁk com.ua tea. (0482) 35 86 64, (0482) 35 86 65

e-mail: vtk-odessa@i.ua

3
e
o

A

4

G Hamn




[image: image4.png]



[image: image5.png]£c0000°68y OVU

|
SAT[° B1
T ¢ S 1HIL 1 Al . — )
B M [} A
B i i Ixzl ol |y
XP FU | 2 9 12 9 | |
- — 7o sk1! -+ -1 : :
- P - By }_0 l
~220V ; : 1 ;
o . i i
S | T P ]
| |‘<X>J |
N i HL2 J
o L __ _
h 1
s | [los. <
S |0003Ha- HaumeHoBaHue o |[IpumeyaHue
™ \
YeHue
A1 [nama Y3 T1/1C.485.20.00 1
B1 Nanyyamenb ynbmpa3ssykoeou [1/1C.485.10.00 1
(]
5
“2 EH1 TOH 220B/220Bm T1/1C.193.10.00 1
= FU [pedoxpaHumernb 5Ax250V
o
= SA1 Bbiknnrouamenb 6,5A/250B d20mMm HeoH/230V 1
= [looceemka EN 6094 7-5-1 HL1
f? SA2 Bbiknoyamerb osyxnosnocHbitiu10A/2508B HeoH/230V 1
<=
E [looceemka EN 6094 7-5-1 HL2
o SK1 Tepmocmam KSD-9700 250V5A75°C 1
T
-
>
o XP Bunka cemesast mpexrositocHas 1
o
2
= [INC.485.00.0023
-
S lum. | Macca [Macwmad
= U3m| Mucm N°dokyMm. [Modnucs | Aama MOBKQ VALTDA3BYKOBAS
Pa3pad. | ber3eHko 09.02.2012 YABTPA3EY
i MpoB. CXxema aAeKkTpmyeckas
<|  [T.oHmp. PMREMTTMAABRC lucm | NucmoB |
n
% Uri BTK
oS H.KoHmp.
= Ymo. byty3os r. Oaecca

A4





