[image: image1.jpg]OBOPYZIOBAHHE IAST
OZCTBA

NMpoussoaurens - Utanusa






Назначение
Компактные плавильные печи разработаны компанией Graficarbo (Италия) с учетом пожеланий пользователей для плавки драгоценных металлов в небольших объемах. Прочная рабочая камера выполнена из огнеупорной керамики. Встроенный низковольтный нагревательный термоэлемент резистивного типа обеспечивает равномерное нагревание до 1100 °С, быстрое плавление и имеет длительный срок службы.

Плавильная печь имеет программируемое управление, которое позволяет оператору установить точные температурные параметры, без необходимости постоянного наблюдения за прибором. Терморегулятор поддерживает температуру с точностью +/- 5 °С. Контроль температуры внутри рабочей камеры обеспечивает установленная особым образом термопара. Корпус печи защищен специальной сеткой. Компактная, мощная и многофункциональная печь.
Технические характеристики
	
	Печь плавильная GRAFICARBO

	
	(0,5 кг)
	(1,0 кг)
	(2,0 кг)
	(3,0 кг)

	Макс. загрузка, кг
	0,5
	1
	2
	3

	Мощность печи, кВт
	0,65
	0,85
	1,3
	1,7

	Макс. рабочая температура, °С
	1100

	Напряжение питания, В
	220

	Масса, кг
	4
	6
	6
	7,2

	Габаритные размеры, мм
	175х163х300
	215х228
х356
	215х228
х390
	215х228
х390


Устройство плавильной печи
Плавильная печь (Рис. 1.) состоит: корпус (1), камера (2), выключатель сети (3), держатель предохранителя (4) и предохранитель (5), цифровой пирометр (6).
[image: image2.jpg]



Рис. 1
Устройство плавильной печи
Температуру плавления проверяют пирометром (6). Печь имеет камеру, изолированную керамическим волокном и запечатаную внутри. Сверху камеры установлена теплозащитная сетка.
[image: image3.jpg]



Рис. 2
Общая конструкция плавильной печи
Перечень деталей плавильной печи (Рис. 2)
1. Стальной верх.

2. Крепежный винт для стального верха.

3. Керамическая изоляционная пластина.

4. Муфты, поддерживающие сопротивление.

5. Керамическая трубка.

6. Изоляционное волокно.

7. Нижняя панель камеры.

8. Изоляционные керамические оболочки.

9. Термопара.

10. Разъем питания.

11. Задняя панель.

12. Крепежные винты для нижних панелей.

13. Нижняя панель.

14. Крышка.

15. Теплозащитная сетка.

16. Панель из керамического волокна с отверстием.
Замена опорного цилиндра сопротивления
- Снять крышку (14).

- Выкрутить винты из теплозащитной сетки и осторожно потянуть
наружу, чтобы извлечь эту сетку из печи.

- Перевернуть печь и надежно поставить на ровную поверхность.
- Открутить винты (12) нижней панели (13) и задней панели (11).

- Открутить крепежные винты керамической клеммы (следовать зелёному проводу, чтобы найти его) и снять термопару. Тянуть в вертикальном направлении.

- Отсоединить белые провода резистора, расположенного на крайнем керамическом терминале и распрямить их, чтобы затем их можно было вытащить.
- Снять изоляционную оболочку.

- Вернуть плавильную печь в вертикальное положение.

- Открутить винты (2) стальной крышки (1) и снять её.

- Вытянуть керамическую пластину (3), извлечь изоляционное волокно (6) и опорный цилиндр сопротивления (4), и отложить их в сторону.
- В этот момент необходимо взяться за нижнюю часть печи и извлечь опорный цилиндр сопротивления (4). Затем снять керамический цилиндр (5), взяв который, стараться не поднимать и не снимать изоляционное волокно (6).

- Взять новую муфту опоры сопротивления и продеть провода через отверстия в нижней панели камеры (7). Убедиться, что ничего не загораживает провода, и нажимать до тех пор, пока вся муфта опоры сопротивления хорошо закрепится на дне.

- Переставить панель из керамического волокна с отверстием (16) на новый опорный цилиндр сопротивления.

- Установить керамическую изоляционную пластину (3) на керамическую трубку (5).
- Закрутить винты (2) стальной крышки (1).
- Перевернуть печь, снова надеть защитные оболочки на новые кабели, а затем снова подключить провода к крайнему выводу. 
- Собрать термопару и прикрутить клемму к каркасу.

- Закрыть нижнюю панель (13) и заднюю панель (11).

- Сначала установить на место крышку (14), а затем теплозащитную сетку (15).
Подготовка и порядок работы
Произвести подключение плавильной печи к сети 220 В.
После подключения кабеля питания к сети нажать выключатель сети (3).
Вставить графитовый тигель, наполненный металлом, который нужно расплавить в держателе. Закрыть крышку.

Как только металл расплавится, цифровой пирометр на передней части печи позволяет поддерживать заданную температуру, обозначенную зеленым цветом в нижней части экрана.
После завершения процесса плавления открыть крышку и извлечь тигель с помощью прилагаемых щипцов.

Залить расплавленный металл в формы.

Всегда проверяйте целостность тигля. В случае износа его необходимо заменить!
После завершения работы хранить тигель в безопасном, огнестойком и жаростойком месте, четко обозначив, что он очень горячий и опасный.

Цифровой пирометр

Цифровой пирометр позволяет установить заданную температуру (макс. 1100 °С) плавильной печи.
Включить печь, установить переключатель в положение I, и пирометр включится автоматически. Текущая (реальная) температура отображается красным цветом в верхней части.

Чтобы установить заданную температуру (отображается зеленым цветом в нижней части), необходимо один раз нажать кнопку P. Появляется сообщение SP1. Далее используются стрелки ВВЕРХ (+) и ВНИЗ (-) для установки заданной температуры. Подтверждение производится клавишей P.

Цифровой пирометр начнет автономно повышать температуру и как только заданная температура будет достигнута, он будет автоматически поддерживать эту температуру.

Печь запоминает последнюю выбранную температуру даже после того, как она была выключена.

Техническое обслуживание
ТЭН (муфель) желательно заменять максимум через 150 часов использования. При использовании флюса (буры) убедиться, что они не касаются нагревательного элемента, потому что это может повлиять на срок службы.

Для обеспечения надлежащего обслуживания плавильной печи и ее частей, необходимо после использования дать ей остыть при открытой крышке. Вытащить тигель из держателя и поместить его на огнестойкую поверхность, пока он не остынет полностью.

Рекомендуется вести журнал учета технического обслуживания, эксплуатации, режима работы и ремонта.
Указание мер безопасности

Внимательно прочтите инструкцию перед началом эксплуатации!!!

Персонал, допущенный в установленном порядке к работе на оборудовании, а также к его наладке и ремонту, обязан:
- ознакомиться с данной инструкцией;

- ознакомиться с общими правилами эксплуатации и ремонта оборудования;

- получить инструктаж по технике безопасности.

1. Электропечь должна иметь надёжное заземление.

2. Электропитание перед выполнением работ по ремонту и обслуживанию должно быть отключено.

3. Во избежание ожогов при контакте кожи рук с электропечью работать только в спецодежде и защитных перчатках.

4. При работе с электропечью необходимо пользоваться индивидуальными средствами защиты: жаростойкими рукавицами, очками и т.п. Тигель перемещать с помощью щипцов!
5. Перед плавкой обязательно проверять состояние тигля и футеровки.

6. При возникновении пожара вынуть кабель электропитания из розетки. Пламя следует гасить углекислотным огнетушителем, можно также сбить его войлоком или брезентом. Категорически запрещается заливать пламя водой!
7. Отключать электропечь от сети, если Вы ей не пользуетесь.

Запрещается:

· Работа без специальной одежды с застегнутыми рукавами, жаростойких рукавиц и т.п.;
· Работа без заземления электропечи;
· Работа на неисправной электропечи;

· Установка электропечи под наклоном;

· Работать с электропечью в присутствии легковоспламеняющихся или горючих жидкостей и порошкообразных веществ;

· Работа электропечи без присмотра в процессе работы;
· Снятие защитных ограждений с электропечи.
Правила хранения
Плавильную печь следует хранить в сухом помещении, укрыв от пыли и влаги.
Комплект поставки
1. Печь плавильная GRAFICARBO________
2. Графитовый тигель
3. Щипцы для тиглей
4. Графитовая палочка для размешивания сплава
5. Паспорт
Гарантийные обязательства
1. Продавец гарантирует соответствие изделия техническим требованиям, при условии соблюдения правил транспортирования, хранения и эксплуатации, изложенных в инструкции.

2. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня отгрузки изделия потребителю.

3. В течение гарантийного срока продавец обязуется безвозмездно устранять неисправности, возникшие не по вине потребителя. После окончания гарантийного срока изготовитель может осуществлять техническое обслуживание и ремонт изделия.
4. Продавец не несет ответственности ни за прямой, ни за косвенный ущерб, так или иначе связанный с использованием данного прибора не по назначению.
5. Гарантийные обязательства не распространяются на:
- быстроизнашивающиеся детали (разъемные соединения, фильтры, пружины, элементы крепления); 
- детали, срок службы которых зависит от регулярного технического обслуживания; 

- расходные материалы, наконечники, педали, элементы питания, термопары, нагревательные элементы, лампы, уплотнители, прокладки, подшипники, аксессуары.
6. Гарантийные обязательства не распространяются на дефекты и повреждения, возникшие вследствие:
- неправильного хранения и транспортировки оборудования;
- неосторожного обращения с оборудованием;
- использования оборудования неквалифицированным персоналом;
- самостоятельного разбора и ремонта деталей и агрегатов оборудования;
- изменения конструкции оборудования;
- использования несертифицированных расходных материалов;
- при выработке и износе отдельных узлов оборудования, возникших по причине чрезмерного использования оборудования;

- самостоятельного изменения программного обеспечения, заводских настроек, параметров электронных блоков управления и прочего;
- проведения сервисного или технического обслуживания или ремонта третьими лицами;
- при наличии повреждений, либо преждевременного выхода из строя деталей и узлов оборудования, вызванных попаданием грязи, абразивных частиц и посторонних предметов в подвижные узлы оборудования;
- использования несоответствующих стандартным параметров питающей сети, в том числе скачков напряжения.
Свидетельство о приемке
Плавильная печь соответствует техническим требованиям технической документации и признана годной для эксплуатации.
М. п.
Дата продажи ____________________ 20___ г.
Подпись _________________________________
2

